zał. nr 11

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia :

Kardiomonitor  – 1 szt.   CPV: 33157400 - 9

Producent: ................................. podać -

Oferowany model: ...................... podać -

Rok produkcji aparatu: ............... podać -

ZESTAWIENIE WYMAGALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH

- kardiomonitor stacjonarno-przenośny -

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Potwierdzenie warunków granicznych ( TAK/NIE /opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kardiomonitor fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy i nieużywany, rok produkcji 2013. | Tak |  |
| 2 | Świadectwo zgodności, świadectwo rejestracji, CE, ISO itp. Tak, podać | Tak, załączyć do oferty |  |
| 3. | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 3,8 kg | Tak |  |
| 4. | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia. | Tak |  |
| 5. | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 12 cali, rozdzielczości co najmniej 800x600 pikseli. | Tak |  |
| 6. | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej czterech różnych krzywych dynamicznych. | Tak |  |
| 7. | Zapamiętywanie odcinków krzywych dynamicznych związanych z sytuacjami alarmowymi | Co najmniej 60 zdarzeń |  |
| 8. | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów | Co najmniej 120-godzinne |  |
| 9. | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: - EKG; - Odchylenie odcinka ST; - Liczba oddechów (RESP); - Saturacja (Spo2); - Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); - Temperatura (T1,T2,TD). | Tak |  |
| 10. | Pomiar EKG | Tak |  |
|  | 10.1. Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. | Tak |  |
|  | 10.2 Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego | Tak |  |
|  | 10.3 Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. | Tak |  |
|  | 10.4 Wzmocnienie do wyboru co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. | Tak |  |
|  | 10.5 Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie, zakres pomiarowy co najmniej od -1,5 do +1,5 mV, tworzenia i wyświetlanie na ekranie referencyjnych odcinków ST | Tak |  |
|  | 10.6 Analiza arytmii z rozpoznawaniem co najmniej 20 zaburzeń rytmu | Tak |  |
| 11. | Pomiar oddechów (RESP). | Tak |  |
|  | 11.1 Impedencyjna metoda pomiaru. | Tak |  |
|  | 11.2 Zakres pomiaru: minimum 5-120 oddechów /min | Tak |  |
|  | 11.3 Prędkość kreślenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s | Tak |  |
| 12. | Pomiar saturacji (SpO2). | Tak |  |
|  | 12.1 Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% | Tak |  |
|  | 12.2 Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 30÷250/min. | Tak |  |
|  | 12.3 Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. | Tak |  |
|  | 12.4 Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik. | Tak |  |
| 13. | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP). | Tak |  |
|  | 13.1 Oscylometryczna metoda pomiaru. | Tak |  |
|  | 13.2 Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷250 mmHg. | Tak |  |
|  | 13.3 Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 40÷200 bpm. | Tak |  |
|  | 13.4 Tryb pomiaru: a) AUTO (programowanie interwałów co najmniej w zakresie 1÷360 minut); b) Ręczny. | Tak |  |
|  | 13.5 Funkcja ułatwiająca nakłucie żyły – pompowanie mankietu i trzymanie ciśnienia przez żądany czas | Tak |  |
| 14. | Pomiar temperatury (TEMP) | Tak |  |
|  | 14.1 Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. | Tak |  |
|  | 14.2 Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. | Tak |  |
|  | 14.3 Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa | Tak |  |
| 15. | Wyposażenie kardiomonitorów w akcesoria pomiarowe: | Tak |  |
|  | Kabel EKG 5-odprowadzeniowy | Tak |  |
|  | Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP | Tak |  |
|  | Mankiet do pomiaru NIBP: średni i duży dla dorosłych i 1 dla dzieci | Tak |  |
|  | Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych SpO2 | Tak |  |
|  | Czujnik temperatury powierzchniowy | Tak |  |
|  | Statyw na kółkach z półką do mocowania kardiomonitora i koszykiem na akcesoria 1 kpl. | Tak |  |
|  | Uchwyt do mocowania monitora na ścianie z koszykiem na akcesoria - 2 kpl. |  |  |
| 16. | Łatwa intuicyjna obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy | Tak |  |
| 17. | 3-stopniowy system alarmów wszystkich parametrów. | Tak |  |
|  | 15.1 Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów . | Tak |  |
|  | 15.2 Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. | Tak |  |
| 18. | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. | Tak |  |
| 19. | Monitor wyposażony w funkcję obliczeń lekowych, hemodynamicznych, wentylacyjnych, nerkowych | Tak |  |
| 20. | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. | Tak |  |
|  | 18.1 Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej), przy monitorowaniu wszystkich mierzonych parametrów (pomiar NIBP co 15 min. ): nie krótszy niż 2 godziny. | Tak |  |
|  | 18.2 Czas ładowania akumulatora: | Nie dłuższy niż 5 godzin |  |
| 21. | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci standard IEEE 802.3 | Tak |  |
| 22. | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez wentylatora | Tak |  |
| 23. | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 | Tak |  |
| 24. | Monitor wyposażony we wbudowany rejestrator termiczny | Tak |  |
| 25. | Polska Instrukcja Obsługi kardiomonitora (z dostawą) | Tak |  |
| 26. | Szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi kardiomonitora | Tak |  |
| 27. | Wykonanie w czasie gwarancji przeglądów technicznych wymaganych przez producenta. | Tak |  |
| 28. | Czas oczekiwania na reakcję serwisu w okresie gwarancji (licząc od zgłoszenia do rozpoczęcia naprawy). Podać w h | Max. 48 h |  |
| 29. | Czas usunięcia usterki (przywrócenie pełnej sprawności urządzenia) w okresie gwarancji liczony od momentu podjęcia interwencji w miejscu zainstalowania aparatu. | Max. 72 h |  |
| 30. | Liczba napraw gwarancyjnych podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu urządzenia na nowy | Max. 5 |  |
| 31. | Czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji | Podać |  |
| 32. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży w latach | Min. 10 lat |  |
| 33. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 34. | Termin realizacji umowy od dnia podpisania umowy | Max. 4 tygodnie |  |
| 35. | Lista serwisów upoważnionych przez producenta do wykonywania napraw oraz przeglądów technicznych. | Tak opisać |  |

UWAGA:

1. Warunki graniczne są bezwzględnie wymagane i powinny być potwierdzone przez Wykonawcę w formie wpisu

„TAK / Opisać” „NIE” w kolumnie „Potwierdzenie warunków granicznych”.

2. Brak potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty. (art. 89 ust.1

pkt.2  ustawy Pzp).

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji oferowanych parametrów poprzez udostępnienie dema, wizytę

w miejscu referencyjnym lub kontakt z producentem.

4. Wykonawca uznaje niniejszym, że deklarowane zobowiązania staną się integralną i obowiązującą częścią umowy.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów

technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych

wyjaśnień przez Wykonawcę lub producenta.

___________________________

Powyższe warunki przyjmuję/my do wiadomości i oświadczam/y, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

............................................, dnia .....................

...........................................................................................................

pieczątki i podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy-

zgodnie z wyciągiem z rejestru handlowego lub zaświadczenie

o wpisie do ewid. gosp., albo umowy spółki